# 附件：

动态血压采购需求

- 商务需求

- 1、供货要求：合同签订后，7个工作日内可完成安装调试。

- 2、付款方式：合同签订安装验收合格后支付合同价的90%，三年后支付10%

- 3、原厂免费整机质保期不低于5年，质保期内所有人工和配件免费，不得再另外收取其它费用，所有故障配件只换不修，要求所有更换配件为全新原厂配件，更换备件均可溯源。质保期内每年提供不少于2次巡检，所有维护保养工作以及质控检测工作，所有维修、保养、检测需提供工单，如维保不能满足院方要求，院方有权邀请第三方进行维修，费用由中标方承担（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

- 4、机器故障24小时内到达现场进行维修，紧急情况或是用户有现场要求需2小时内到达现场进行维修，无法现场修复的需提供备用机。

- 5、供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包括不限于培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和设施。

6、要求供货产品是中标日期近一年内生产出厂的机器，不接受任何库存机器。

- 采购需求

- 记录器：

- 1、记录媒介：内置Flash Memory；

- *2、测量方式：震荡示波法（充气过程中完成测量）（提供证明材料）

- 3、压力量程：0~290mmHg；

- 4、测量精度：±1mmHg；

- *5、传输方式：内置式USB，Type-C接口；（提供证明材料）

- 6、测量模式：自动测量和手动测量；

- *7、测量时间：≥24小时；（提供证明材料）

- 8、测量间隔：5分钟-2小时可调；

- 9、数值显示：测量数值显示可选；

- 10、脉搏波记录：全程记录脉搏波；

- 11、电源：2节碱性AA电池；

- 12、补测功能：测量失败自动补测；夜间补测功能可关闭；

- 13、安全保护：具有硬件过压保护、软件过压保护、超时过压保护、失电泄压保护功能；

- *14、电压监测：记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行相应报警与提示；在记录过程中，对电池电压连续监测记录和显示；（提供证明材料）

- ◆15、袖带：扇形袖带；带有袖带保护套；（提供证明材料）

- 16、病历信息：既支持佩戴前录入又支持佩戴后录入；

- 17、特殊片段：可设置3组不同时间段的特殊片段测量间隔；

- 18、病历存储：保存两份病历数据，能提取前次病历数据；

- 19、数据维护：具有记录数据自维护功能，保证记录器的可靠性；

- 20、抗干扰技术：具有抗运动干扰能力；

- 21、开机测量：开机快速测量次数功能可设置。

- 分析系统 ：

- 1、脉搏波全程数据查看，并能编辑波形数据，重新自动计算收缩压、舒张压；

- 2、对于可疑异常的血压，可添加注解；

- 3、病历报告格式和内容能自定义；

- 4、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；

- 5、诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能；

- *6、分析系统要与科室现有辰方系统免费互联，数据信息共享，可远程诊断，如产生费用，由中标单位承担。（提供承诺函）

- 备注：标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。