附件3：

**压力灭菌指示物追溯标签采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

1. **采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参考规格 | 预计2年采购量（个） |
| 不含灭菌指示物追溯标签 | 80mm\*55mm\*600 | 105000 |
| 含灭菌指示物追溯标签 | 80mm\*55mm\*600 | 235000 |

**三、参数需求**

**\*不含灭菌指示物追溯标签及含灭菌指示物追溯标签须均能配套我院CSSD信息管理追溯平台使用。（提供承诺函）**

一、不含灭菌指示物追溯标签

1、胶水：耐高温高压的丙烯酸树脂，生产工艺能确保标签用在棉布上不残胶，无纺布上不开包。

**\*2、打印层采用防水，哑光，不易撕破的合成纸材料。（提供证明材料）**

3、合成纸采用双向拉伸的生产工艺。

4、双层合成纸中间层采用薄膜工艺，具有防水，抗撕破的特点，不会因为撕烂造成残留。

5、标签有双层不干胶，双层底纸，二次可撕。

**\*6、标签可以在饱和蒸汽的湿热、过氧化氢、环氧乙烷灭菌环境中使用。（提供证明材料）**

**\*7、提供样品**

二、含灭菌指示物追溯标签

**\*1、指示油墨不含铅。（提供证明材料）**

**\*2、符合GB 18282.1-2015的相关规定。（提供证明材料）**

3、胶水：耐高温高压的丙烯酸树脂，生产工艺能确保标签用在棉布上不残胶，无纺布上不开包。

4、打印层采用防水，哑光，不易撕破的合成纸材料。

5、合成纸采用双向拉伸的生产工艺。

**\*6、标签材质可经过至少134℃的高温压力蒸汽灭菌、过氧化氢、环氧乙烷灭菌，不掉色不变形，符合《消毒技术规范》要求，提供安全评价报告。（提供证明材料）**

7、标签有双层不干胶，双层底纸，二次可撕。

**\*8、标签表面印有条形化学试剂，在饱和蒸汽的湿热、过氧化氢、环氧乙烷作用下，颜色改变确认所指示的物品是否经过灭菌。（提供证明材料）**

**\*9、提供样品**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**