除颤监护仪技术参数

- 多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，支持体外起搏功能。

- ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上；操作简单，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作（可以提供样机操作验证），适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率

- 彩色TFT显示屏不小于7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。整机带电极板、电池的重量不超过6kg，轻便易转运

- ★除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。（提供证明文件并加盖公章）。

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 支持体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- 具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 3/5导ECG监测，具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能。心电波形显示时间不小于16S。可支持血氧饱和度、无创血压监护功能。

- ★可充电锂电池，具备LED灯显示电池剩余电量，可支持300次以上200J除颤，200次以上360J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。独特醒目的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片，可选配体内除颤电极板，用于体内电除颤。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s

- 可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音。数据可导出至电脑查看

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防水性能，防水防尘级别IP44。

20.投标产品生产厂商为国产品牌，并在省内设立分公司（提供营业执照复印件并加盖公章），提供完善的售后服务；

21.有良好的售后服务，质保期(主机加附件)≥1年；1小时响应，4小时到达现场，如果当场无法修复，需无偿提供备用机器，直至机器修复。

22、提供易损件分项报价。