附件3：

低频等离子体手术系统

参数及配置清单

一、临床用途：用于前列腺增生症、尿路狭窄、膀胱肿瘤等泌尿系疾病手术治疗。

二、技术参数要求：

（一）、主机

- ★要求为等离子体手术系统，提供国家药监局注册证为依据。

- 等离子主机系统通过CE认证。

- 能实现双极或多极切割、低温消融，切割、止血、凝固在一个刀头实现。

- 一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)模式。

- 多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

- 一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏。

- 阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统；治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

- 能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

- 能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。

- ★工作频率100KHz±10KHZ。

- 输出模式：等离子切割：1-10档可调

等离子消融、凝血：1-10档可调。

- 工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）。

- 整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W。

- 电源：AC220V ，50Hz。

- 显示界面：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计；切割（ABLATION1、 ABLATION2）、止血（PLACOAG）工作模式显示；

- 阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（提供设备上对应显示界面照片）。

（二）、等离子体手术系统配置清单

1、系统主机1台

2、脚踏开关1个，电源线1根，产品说明书1份，保修卡1份，合格证1份，装箱单1份

3、一次性射频等离子体手术电极1支

(三)、双极电切内窥镜技术参数

1、★要求为等离子双极电切内窥镜，提供国家药监局注册证为依据

2、镜子：30°宝石镜，Φ4mm；

3、手柄：被动式操作器；

4、内鞘：F24；

5、外鞘：≤F26，带进、出水通道和控制开关；

6、视场角：60°

7、视向角：30°

8、角分辨力：2.97/(°)

9、可选购耐高温高压消毒内窥镜。

9、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

10、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮；

11、外鞘大量精细的外鞘出水孔，更有利于保证术中视野清晰;

三、其他要求：

1、整机质保不低于2年

2、等离子手术刀头如是封闭耗材，必须提供相关证明

3、提供等离子手术刀头的报价（不同规格），授权证书

5、提供等离子手术刀头三家三甲医院报价，作为价格依据

6、耗材质保不低于2年

7、耗材供货期≤3日历日，有24小时应急服务，特殊情况2小时

8、耗材由配送企业统一配送

9、耗材供应合同2年，一年一签