附件3：

采购内容

一、产品名称:一次性使用医用口罩、一次性医用外科口罩、一次性医用帽子

二、主要用途：临床治疗隔离无菌操作

三、产品要求：

1、一次性使用医用口罩：

（1）平面型（17.5cm*9.5cm），耳挂式，采用蓝色三层医用无纺布面料制成，面料≥23g，底料≥20g，过滤层≥20g，有鼻夹，鼻夹长度≥8cm，口罩带与口罩体连接点处的断裂强度≥10N。

★（2）产品通过环氧乙烷灭菌，口罩符合YY/T 0969—2013规定。

★（3）包装数10-20个/包 ，无菌包装。

2、一次性医用外科口罩：

（1）平面型（17.5cm*9.5cm），耳挂式/绑带式，口罩采用蓝色三层医用无纺布面料制成，面料≥23g，底料≥20g，过滤层≥20g，有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成，长度≥8cm，不易断裂。

（2）绑带式口罩每根带长≥70cm，口罩带与口罩体连接点处的断裂强度≥10N。

（3）合成血液穿透性符合要求，表面抗湿性不低于GB/T4745-1997中的3级，细菌过滤效率应≥95%。

★（4）产品通过环氧乙烷灭菌，口罩符合YY0469-2011规定。

★（5）包装数10-20个/包 ，无菌包装。

3、一次性医用帽子：

（1）表面清洁，无破洞，液压或缝制牢固，筒高≥10cm,直径≥25cm。

★（2）符合无菌要求，环氧乙烷灭菌达标。

（3）帽子所用的非织造布规格应不低于18g/m²

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用口罩 | 100000 | 只 |
| 2 | 一次性医用外科口罩 | 80000 | 只 |
| 3 | 一次性医用帽子 | 80000 | 只 |

采购需求

1、具体数量按计划分批次采购，据实结算。采购人有权按实际需要调整采购量，但原则上不超过本次项目数量。不得变更合同签约供应商。(具体在合同中约定）。

2、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

3、产品中标后由指定配送商集中配送,投标价含配送费（配送费4.87%）。(提供承诺函并加盖公章)。

4、符合食药局检测相关要求，因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成我院任何损失，中标方承担全部事故处理及责任赔偿等相应的责任。

★5、投标人若为非生产厂家，承诺中标后提供生产厂家或具有授权权限的代理商对所投产品的授权(提供承诺函并加盖公章)。同时提供所投产品医疗器械注册证（有效期内）。

★6、投标时需提供样品，每个产品需分项报价，如发现未实质性响应采购需求供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约。如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。