附件3：

- 可视软、硬性喉镜技术参数需求

- 一、软镜(1套)

- 1.整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、有线视频输出，兼容多种接口。

- 2.显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动

- 3.软管直径 < 3.5 mm

- 4.前端蛇骨弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°

- 5.视场角：90°

- 6.摄像头全密封防水，防止腐蚀、刮划

- 7.手柄内置高功率LED光源，光照度：≥700Lux.先端零发热（先端LED光源存在热量堆积风险，详见《医疗器械通用安全要求》）

- 8.显示器屏幕采用抗划痕玻璃，透光高、防刮花，像素不低于1920(RGB)*480

- 9.分辨率≥9.92 LP/mm

- 10.*显示屏尺寸：≤3.0″TFT屏，使用轻便

- 11.*景深：≤５-100mm

- 12.具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时

- 13.充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；充电器输出：5V DC,1.2A、电池容量：2200mA

- 14.充电时间：<4小时；持续放电时间：＞2小时；充电次数：＞300次

- 二、硬镜(1套)

- 1.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

- 2.镜管有效长度≧400mm

- 3.* 镜管直径：≤5.2mm

- 4.* 前端插入部硬质管芯可调节角度

- 5.视场角:80º±15%

- 6.景深：2-30mm

- 7.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

- 8.显示器像素不低于320*240

- 9.分辨率≥3.72 LP/mm

- 10.*具有防雾功能

- 11.具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时，可最大可支持32G内存。

- 12.充电器输入：100-220V AC，50-60Hz；充电器输出：5V DC，1000mA

- 13.充电时间：＜4小时；持续放电时间：＞3小时；充电次数：＞300次；内置可充电式锂电子聚合物电池

- 三、其它要求

- 1.产品质保≥2年，维修响应时间8小时，质保期内如不能当场修复，免费提供备用机。

- 2.*提供分项报价及易损易耗品报价。