附件3：

检验科生物安全柜相关参数

1.符合相应国家标准
2.安全柜等级：Type B2
3.气流模式：100 % 外排
4.风速：
平均下降风速：0.33+0.025m/s;
平均吸入口风速0.53+0.025m/s
系统排风总量：不小于1270 m3/h
5.额定功率：≥1800W(包含操作区插座负载500W)
6.噪音等级：＜65dB(A)
7.照明（照度）：>1000（lux）
8.过滤效率：送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA(ULPA)高效过滤器，对大于0.12um的颗粒过滤效率不小于99.999% 。
9.尺寸：（参考尺寸容许±0～300mm浮动）
外形参考尺寸（宽*高*深）：1500×2000×790mm
工作室（内部）参考尺寸（宽*高*深）：1300×660×600mm
10.可使用人数：1～2人
11.质保≥2年
12.质保期内免费更换耗品、开展生物安全柜的性能检测并提供规范的检测报告。
13.提供易损件、耗品和相关检测费用的分项报价。