附件3

技术参数及采购需求

一、采购需求

1.产品为安徽省医药集中采购平台产品，提供产品流水号，满足“两票制”要求，按照实际采购价格上报采购数据。

2. 具体采购数量由我院按计划分批次进行采购。我院有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过本次项目采购数量。

3. 本次项目服务期限为2年（合同一年一签，第二年经我院考核通过后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签一年合同）。

4. 供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

★5. 投标时需提供样品。

- 二、进口单片式人工晶体参数要求

- （一）适用范围：产品设计用来在晶状体摘除后，对无晶状体进行矫正，用于那些通过囊外晶体切除术摘除晶体的患者进行视觉矫正

（二）结构及组成：

- 该产品为一件式/后房人工晶状体，不可折叠，攀形为C型

- 主体部分由聚甲基丙烯酸甲酯材料制成，添加紫外吸收剂，支撑部分由聚甲基丙烯酸甲酯材料制成

- （三）参数要求

- 屈光度范围：3.0D-32.0D,间隔0.5D

- A常数估计值118.0

- 光学直径：5.5mm

- 总直径：12.5mm

- 襻夹角：10°

- 襻设计：改良C襻

- 光学部分设计：双凸

- 前方深度:4.9mm

- 光学设计：单焦，球面

（四）其他要求：

- 经环氧乙烷灭菌，一次性使用

- 产品贮存：室温保存

三、进口折叠式人工晶体参数要求

（一）适用范围：适用于白内障患者白内障摘除本后的后房内植入

（二）结构及组成：

- 1. 该产品为单件式/后房人工晶状体，可折叠，攀形为改良C型

- 2. 主体/支撑部分由甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯共聚物材料制成，添加紫外吸收剂

- （三）参数要求

- 屈光度范围：0.5~34D,间隔0.5D

- A常数估计值118.2

- 襻角度5deg

- ∅T  12.5mm    ∅B 6.0mm

- 光学设计：单焦，球面

（四）其他要求：

- 产品经湿热灭菌，一次性使用

- 产品有效期5年

- 产品贮存：室温保存

三、医用透明质酸钠凝胶参数要求

(一)适用范围：作为粘弹性保护剂用于辅助眼科手术

（二）结构及组成：

- 由透明质酸的钠盐辅以生理平衡盐配制而成的光色透明胶状液体，贮存于预灌封玻璃注射器内经湿热灭菌，并配有无菌冲洗针

- 规格：浓度15mg/mL，规格1.0mL

（三）其他要求：

- 产品一次性使用

- 产品常温贮存及运输（提供证明）