附件3：

- 监护仪招标参数

- 一、技术要求

- ★标配监护参数：心电、呼吸、 无创血压、血氧、脉搏、体温、呼末二氧化碳，具有国家三类医疗器械注册证；

- ★屏幕尺寸：≥10寸彩色液晶显示屏，便于医护人员操作，同屏显示≥10道以上波形；

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能；

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，具有短趋势共存界面显示；

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作；

- 有多种心电增益选择，满足临床需求；

- 共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB；无需设置专门ST段分析模式，在强滤波、监护、弱滤波模式下，均可进行ST段分析，保证各类病人监护安全；

- 振荡法测量血压，具有手动、自动、连续测量模式，测量范围：10mmHg-270mmHg；

- 内置NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性；

- ★具备Masimo或Nellcor或Fast血氧技术波形和数字显示，具有抗运动和弱灌注功能；

- 内置大容量机内存储器，可机内存储：90小时连续参数数据，至少50000组NIBP数据，至少4000组生理报警事件，至少4000组心律失常事件；

- 无风扇设计，低噪音，低功耗，不吸尘；

- 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装；

- 声光双重三级报警，2个独立报警指示灯，有利于医护人员远距离辨识报警情况；

- 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率；

- 标配可拆卸充电锂电池，最大续航时间≥3小时；

- 整机质保（含附件）≧1年；24小时维修响应；质保期内如不能当场修复，必须免费提供备用机。

二、配置要求

1、成人2台，儿童1台

2、成人单机配成人附件：3/5导心电导联线、血氧探头、血压袖带及延长管、体温探头、呼末二氧化碳（含附件）各1套

3、儿童单机配儿童附件：3/5导心电导联线、血氧探头、血压袖带及延长管、体温探头、呼末二氧化碳（含附件）各1套

4、提供易损件的分项报价。