血液灌流机

1	机身小巧灵便，标识清楚、易学易用，可在各级医院、多个科室、家庭、野外开展治疗。

2	多种治疗模式：实现血液灌流、血液滤过、血浆置换、免疫吸附、单纯超滤、腹水过滤浓缩回输功能，满足多样化临床需求。

3	各功能指示灯显示出系统的工作状态，对治疗所需的各种详细参数指标进行实时监测,各参数可调节并显示在数码管显示屏上。

4	一机多能，可单泵独立运行，也可作为配合其他单泵血透机联合治疗使用。

5	具备自动推注肝素功能，无需人工推注。

6	水浴加温，可以平稳地加热，稳定性好，避免了直接加热造成的过度剧烈与温度的不可控性。

7	红外及超声监测双保险功能，防止空气进入人体。

8	装备有确保患者安全的全方位安全监护系统：气泡报警、液位报警、压力报警、结束报警、肝素推注完报警、肝素阻塞报警、加热器超温报警、电源供电中断报警。

9	治疗时间到、肝素时间到、预置量到三项结束报警提示。

10	音量可调节。

11	耐严寒，可在-20℃下储存。

12	血液保温器温度调节范围：36℃～42℃。

13	☆血液泵流量调节范围：

10 ml/min ～ 380 ml/min  管径Ф6mm

20 ml/min ～ 500 ml/min  管径Ф8mm；

流量精度：±5 %。

14	肝素泵流量调节范围：

0～10mL/h；肝素泵流量精度：±5 %。

15	 灌流器前压显示范围：

-210mmHg～+315mmHg，显示精度±1kPa。

灌流器前压报警上下限可设置范围：

-210mmHg～+315mmHg。

16	☆静脉压显示范围：

-45mmHg～+480mmHg，显示精度±2kPa。

静脉压报警上下限可设置范围：

-45mmHg～+480mmHg；当报警下限设置低于＋15mmHg。

17	工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度不大于80%。

18	噪音不大于62dB。

19	电源电压 AC220V，频率50Hz。

20	功率不大于 200W。

21	☆设备所用耗材（血液灌流器、管路等）全部开放。

22  标准配置

22.1 可选配一体化专用台车。（含移动脚轮、移动扶手、补液架装置）

22.2 电源线  1根

22.3保险丝  2个（备用）

22.4泵头调整工具：1套

22.5产品随机资料：1套（包含使用说明书、装置操作指引、安装报告单、产品合格证、产品保修卡等）