附件2：

- 输尿管镜维修采购需求

- 一、产品信息

- (1)维修产品名称：输尿管镜

- (2)品牌：LAMBDA

- (3)型号：41.0609a.wol

- (4)产品规格：视向角度8°   7.5-9.8Fr.

- (5)序列号：B9515

- 二、主诉故障：镜子图像模糊（经检查初步确认该内窥镜内侧照明光纤大面积断裂）

- 三、产品检测故障（以现场查看为准）

- (1)镜管明显偏曲严重

- (2)后面最下端的器械口松脱

- (3)物镜损坏严重需要更换

- (4)受外力所致器械钳道前端打裂

- (5)镜管内进入腐蚀性液体，导管束腐蚀

- 四、维修要求：需具有相关医疗器械维修资质，提供相关证明文件，并加盖公章

- 五、质保要求：更换部件质保≥3个月

- 六、现场查看：询价前2个工作日可到现场（医学工程部）查看维修部件