附件3：

- 挂壁式治疗诊断仪参数

- 1、检查项目

- *1.1、检查项目≥14项，其中包含心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形、脉搏波、脉率、脉搏氧饱和度、无创血压、体温、视力检查、色觉检查、眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查。

- 2、拓展接口和联机软件

- 2.1、具备USB接口、网络配置、支持无线数据传输。

- *2.2、具有信息管理系统软件，通过数据对接，实现远程功能。

- 3、显示、输入、输出

- *3.1、显示器≥10寸。

- 3.2、液晶触摸显示屏。

- 3.3、配置打印机一台，可用于打印检查报告和检查内容等。

- 4、检查系统

- 4.1、直接检眼镜

- 4.1.1、观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底。

- 4.1.2、29种屈光度正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30、－35）D；6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片。

- 4.1.3、最大孔径照明角θ：≥7°。

- 4.1.4、色温3000K±10%；最大照度不低于750 LX。

- 4.1.5、照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于85。

- 4.2、医用放大镜

- 4.2.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口。

- 4.2.2、放大透镜可放大2.39X，视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道。

- 4.2.3、色温≥3000K，最大照度≥7000LX。

- 4.3、耳鼻喉检查器

- 4.3.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温2900K±10%。

- 4.3.2、可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。

- 4.4、无创血压

- 4.4.1、液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差。

- 4.4.2、一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个数值；含记忆功能，可记录测量数值。

- 4.4.3、针对人群范围有成人、儿童，采用脉搏波振荡法测量原理，通过手动或自动测量。

- 4.4.4、具有视觉报警、听觉报警功能。

- 4.4.5、有气密性检测功能，并有检测状态提示。

- 4.5、脉率和脉搏氧饱和度功能

- 4.5.1、液晶屏数字化显示测量结果，避免示值误差。

- 4.5.2、脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度、脉率显示。

- 4.5.3、脉率显示分辨率为：1bpm。

- 4.5.4、脉搏氧饱和度显示分辨率为：1%。

- 4.5.5、具有视觉报警、听觉报警功能。

- 4.6、体温检测

- 4.6.1、体温测量范围应为32℃～42.9℃。

- 4.6.2、体温测量精度（体温计在35℃～42℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.2℃)

- 在其他温度时，最大允许误差±0.3℃。

- 4.7、心电监护

- 4.7.1、心率范围：成人为15～300bpm，新生儿/儿童15～350bpm。

- 4.7.2、分辨率，1bpm。

- 4.7.3、诊断系统具有发声的心动显示功能。

- 4.7.4、液晶屏数字化实时动态显示心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形。

- 4.7.5、具有视觉报警、听觉报警。

- 4.8、视力检测

- 4.8.1、可设置检查距离可有五种选择，查看不同的视标图片，可自动生成测试结果。

- 4.9、色觉检测

- 4.9.1、色盲检查图应有简单数字、几何图形、图画、多位数字、其他五种图片类型可选，涵盖常见遗传性色盲，非遗传性色盲，提供诊断功能。

- 5、病历管理

- 5.1、模糊搜索、查询、传输、下载、打印当前被检查者病历及历史病历。

- 5.2、病历存储数量≥80万条。

- 5.3、可实现蓝牙通信。

- 5.4、多界面显示功能：可连接外接显示器、投影仪、液晶屏并同步显示各项生命体征。

- 6、投标产品需要提供的证明文件

- 6.1、投标产品技术参数实际响应招标要求内容的，需提供该投标产品的《检验报告》。

- 6.2、如投标产品包含应用软件部分，需提供该应用软件的相关审批证明文件。

- 7、其它

- 7.1、整机质保≥2年，24小时维修响应，质保期内如不能当场修复，必须免费提供备用机。

- 7.2、提供易损件和主要配件的分项报价。