儿童牙科综合治疗机

主要技术参数及配置

- ★卡通版儿童牙椅，个性化设计，让儿童患者在口腔治疗时，转移注意力。

- 电源220V/50Hz，输入功率≤680VA

- 输入气压0.5-0.6MPa，流量≥50L/分钟；输入水压0.2-0.4MPa，流量≥10L/分钟

- ★有LED手术灯，感应式开关，手术灯光照度：10000-15000LUX。

- 病人椅多关节头枕，可进行多种治疗体位的调整，采用24V DC直流电机，载重量≥135kg，运行安静平稳，靠背后倾范围105-107°，升降范围最低位≤450mm，最高≥780mm

- ★治疗位工具盘载重≥8kg，并采用移动推车式治疗台，治疗台配备6位挂架； 治疗台控制面板：可控制椅位、手机、手术灯、观片灯、冷热漱口水、冲痰盂；助手位≥3个器械搁架，控制面板可控制漱口水，冲盂开关。

- 超大24V 全景大观片灯

- 牙椅表面采用超纤缝皮设计，柔软舒适，更适合儿童乘坐，配备腰带固定，防止意外跌落，便于清洁

- 内置地箱，无额外管线外露，避免误触

- 固定式大玻璃痰盂，方便儿童吐痰，更易清洁，美观。

- 配备1台内窥镜

- 整机及附件保修两年，故障2小时响应，24小时到场进行维修。

- 需提供相关消耗品的分项价格。