多种微量元素全血分析仪

投标人基本条件：

1、从事医疗设备生产或经营的专业单位

2、具有药监局颁发的有效的注册证、许可证且提供产品检验报告。

| 序号 | 项目 | 选型设备需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于检测全血中：铜、锌、钙、镁、铁五种元素 |
| 2 | 样本量 | 全血：≤40ul |
| 3 | 分析方式 | 火焰原子吸收法 |
| 4 | 通道数 | 5通道 |
| 5 | 检测速度 | ≤5秒种 |
| 6 | 光源★ | 复合元素空心阴极灯2只（铜锌钙复合元素空心阴极灯1只； 镁铁复合元素空心阴极灯1只，交替点亮方式） |
| 7 | 波长范围 | 190-650nm |
| 8 | 光谱带宽 | 0.15~2.0nm |
| 9 | 吸光度范围 | 0-2Abs |
| 10 | 基线稳定性 | 铜、锌、钙、镁、铁各线稳定性≤0.0055Abs/30分钟 |
| 11 | 仪器特征浓度及精密度 | 使用铜、锌、钙、镁、铁五元素的特征浓度标准检查溶液喷样，每种元素的特征浓度应分别≤0.035mg/L/1%、0.015 mg/L/1%、0.080/L/1%、0.040/L/1%、1.05/L/1%同时测对铜、锌、钙、镁、铁的精密度≤1.05%。（需提供产品检验报告证明） |
| 12 | 信号测量类型 | 一次进样可同时测量全血中铜、锌、钙、镁、铁等元素的含量，全部元素使用主灵敏线来检测 |
| 13 | 标准溶液及质控品★ | 原厂生产的配套标准物质及质控品应具有国家二级或以上等级认定证书以保证检测结果准确可靠；（需提供有效产品注册证件核查） |
| 14 | 测量结果 | 自动计算、整理、存储、打印 |
| 15 | 安全措施 | 具有压力控制和流量监视、停电防回火功能 |
| 16 | 专用软件 | 具备与实验室LIS系统接口，可随机生成室内质控图。 |
| 17 | 配套装置 | 空气压缩机、电脑、打印机加配置清单。 |
| 18 | 质保★ | 质保≥2年。 |
| 19 | 其他 | 提供附件及易损件分项报价。 |