低频脉冲电治疗仪

主要技术参数

由主机1台，输出4路，输出电缆／电极组成。输出电缆包括电极线，电针线，电极包括圆电极和方电极。

主要性能为：

1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

4、输出强度：治疗仪各路独立输出,在1KΩ负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

5、毫针：治疗选择第Ⅰ档可以接毫针。毫针输出的脉冲宽度应不大于1ms,允差±30%。毫针输出的直流分量应为零。接250Ω额定负载阻抗时，毫针输出的最大输出幅度有效值不大于50mA。

6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

7、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。

★8、整机保修不低于3年，配件易耗品分项报价。