脑功能(障碍)治疗仪(儿童型)

1、主机：1台。输出路（线）数：2路磁疗；2 路（4线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；

4 路（8线）仿生电刺激上、下肢；

2、磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等

症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；

★3、电疗适用范围：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；焦虑、失眠、偏头痛；

4、主要构成：由主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成

5、显示及按键方式：两块8寸及以上触摸大屏，分别独立显示及触摸式操作，互不干扰

6、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能

7、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间

8、磁疗部分

★8.1、治疗强度： 3-30 mT，最高必须达到30mT

★8.2、微振功能（该功能必需提供专利证书佐证）：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V

9、电疗部分

9.1、主频谱：≤20KHz

9.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调

9.3、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调

★10、整机保修不低于2年，配件易耗品分项报价。