便携动态脑电图仪招标技术参数

一、主要技术参数要求：
1. 功能概述：具有脑电地形图、动态等功能；
2. 与医院现使用脑电图系统（上海诺诚）兼容。
3. ★通道配置：20通道，包含19导脑电+1导心电；
4. ★噪声电平：≤0.4μVrms
5. 共模抑制比：≥110dB
6. 幅频特性：0.5Hz～60Hz  
7. 耐极化电压：加±500mV的直流极化电压
8. 输入阻抗：不小于1000MΩ（共模），不小于10MΩ（差模）
9. 走纸速度：0.1cm/s ～ 10cm/s分10档可调
10. 低通滤波：5Hz ～ 70Hz分10档可调
11. 导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式
12. 测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求
13. 棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断
14. 地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况
15. 地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，可用于数据分析及科研
16. ★实时能量频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，医生可以不用看波形就能通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况。
17. 播放：多档位倍速播放功能，方便医生根据自身需求选择不同倍速快速浏览病例
18. 打印：波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，医生可预设多种报告模板，方便检查时快捷出具诊断结果。
19. 编辑：支持病例数据剪辑功能，便于医生保存典型波形及教学备案
20. 教学：病例数据支持导出到任意电脑上回放，方便用户教学使用
21. 数据转化：所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能，方便用户在后期的数据分析和科研
22. 低功耗：采用低功耗设计，4节干电池支持70小时动态脑电图记录
23. 液晶显示：动态盒带有大屏幕液晶屏，医生可不通过软件就能通过脑电盒上屏幕了解电极是否佩戴合适
24. 患者按键：动态记录时设有事件标记按钮，按下后可准确标记患者癫痫发作时间
 
二、备注
1. 提供易损件的分项报价
2. 质保≥2年